FDU-2110冷冻干燥机简明操作规程

（手动模式）

操作步骤

1．冻干准备

1）将待冻干的样品进行预冻。

2）将主机冷阱内的水通过放水管放出。

2．开机操作

1）将冻干仓放在主机上（将冻干仓底座的三个不锈钢小支柱旋下）。

2）打开主机开关。

3）将“AUTO”指示灯点灭。

4）按下制冷控制按钮“Refrigerator RUN/STOP”，制冷启动。

5）当温度指示“TRAP TEMP”为-80℃时，将预冻的样品放入冻干仓。

6）按下“VAC PUMP”按钮，真空泵指示灯点亮，真空泵启动。

7）当真空度指示“VACCUM GUARGE”为20Pa以下时，冻干过程开始。

8）通过观察确认样品是否已干燥以确认冻干过程是否需要结束。

3．结束操作

1）按下“VAC PUMP”按钮3秒，真空泵指示灯点灭，真空泵停止。

2）按下制冷控制按钮“Refrigerator RUN/STOP”3秒，制冷压缩机停止。

3）释放完真空后（真空泵停止工作后约3min），取出冻干的样品。

4）关闭主机电源开关

5）待冷阱内冰融化后将水通过放水管放出。

使用注意事项

1．待冻干的样品需预先在-20℃冻存。

2．冷阱内的水在设备使用之前需通过放水管放出。

3．使用设备前注意检查真空泵油量是否过少，油是否浑浊。

4．使用过的真空泵油充分沉淀后，清澈的油可重复使用。

医学研究实验中心